数显无线压力传感器（LORA款）

使用说明书

## 武汉华导物联网技术有限公司

## 一、产品概述

感谢您选用本款无线LoRa数显压力传感器。本产品是在传统数显压力传感器基础上，集成LoRa无线通信模块，实现压力数据远程无线传输的智能化仪表。产品采用高精度压阻式传感器芯体，经微处理器运算处理，实现现场压力实时显示的同时，通过LoRa无线网络将数据远传至网关或云平台。

产品广泛适用于水电、自来水、石油、化工、机械、液压、气动、智慧城市、管网监测等需要远程压力监测的行业和场景。

。

## 二、产品特点

- LCD显示，现场实时查看压力数值

- LoRa无线传输，无需布线，传输距离远（城镇1-3km，视距可达15km）

- 超低功耗设计，内置大容量锂电池，适用于无供电场景

- 一体式数显设计，现场查看与远程监控兼备

- IP65/IP67防护等级，适应户外及工业现场

- 按键式参数设置，操作简便

- 支持标准LoRaWAN协议，可接入主流物联网平台

三、技术参数

| 参数项 | 规格指标 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 常规量程（按实际型号为准） |
| 精度等级 | ±0.5%FS |
| 显示方式 | LCD |
| 供电电源 | 内置锂电池（3.6V）/ DC 24V外部供电（可选） |
| 电池寿命 | 3-5年（按上报频率） |
| 无线通信 | LoRa /4G/WiFi/蓝牙 |
| 工作频段 | 470-510MHz（中国）/ 868MHz（欧洲）/ 915MHz（美国） |
| 发射功率 | ≤10dBm |
| 接收灵敏度 | -148dBm（SF12） |
| 传输距离 | 根据参数调节，最低功耗默认100m，最大功耗1000m |
| 数据上报方式 | 定时上报 |
| 过载能力 | ≤150%FS |
| 工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
| 介质温度 | -20℃ ~ +80℃（常规） |
| 防护等级 | IP65（常规）/ IP67（可选） |
| 安装螺纹 | 默认M20，可选G1/2，G1/4或其它定制接头 |
| 测量介质 | 与不锈钢兼容的气体或液体 |
| 材质 | 铝合金壳体 |

四、LoRa无线传输说明

4.1 工作原理

传感器通过LoRa无线技术将压力数据发送至LoRa网关，网关将数据通过4G/以太网转发至云平台，用户通过PC或手机APP远程查看。传感器与网关之间采用星型网络拓扑，一个网关可接入数百个传感器节点。

4.2 数据传输模式

| 模式 | 说明 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| 定时上报 | 按设定周期（如5分钟/次）主动上报数据 | 常规监测 |
| 变化上报 | 压力变化超过设定阈值时立即上报 | 需捕捉动态变化 |
| 触发上报 | 超限报警时立即上报 | 安全预警 |

五、产品结构与显示界面

5.1 外形结构与尺寸

- 压力接口：位于传感器底部，连接被测管路

- LCD显示屏：实时显示当前压力值及参数

- 操作按键：参数设置与功能切换

- 天线接口：外置天线（或内置天线）

5.2 显示界面

- 主显示区：显示当前实时压力值或参数代码

- 单位显示：显示当前压力单位

- 温度显示：显示被测介质温度

六、安装说明

6.1 机械安装

- 压力接口安装：使用扳手对准六角扳手位旋紧，切勿拧动壳体，以免损坏内部元件。

- 螺纹密封：安装前在螺纹处缠绕聚四氟乙烯生料带或涂抹密封胶。注意不要堵塞传感器引压孔。

- 天线安装：外置天线应垂直向上安装，远离大型金属物体，确保信号畅通。

6.2 入网配置

传感器首次使用需进行入网配置：

1.	注册设备：在网关（集中器）或云平台添加传感器ID。出厂默认集中器已经注册配置。（集中器注册教程详见集中器说明书）

2.	确认入网：查看网关（集中器）是否收到传感器数据。

七、操作与设置

7.1 按键功能说明

| 按键 | 功能 |
| --- | --- |
| 手动上报 | 按钮连续5-9次按下，主动采集上报一次数据 |
| 压力+ | 切换单位Mpa/ KPa /Pa |
| 压力- | 切换单位Mpa/ KPa /Pa |

八、使用与维护注意事项

8.1 使用须知

- 禁止超压：被测压力不得超过标称最大过载压力。

- 介质兼容性：确认介质与不锈钢材料兼容，特殊介质选用定制型号。

- 天线要求：天线安装位置应避开金属遮挡，确保信号传输稳定。

- 避免冲击：传感器敏感元件为精密部件，禁止敲击或摔落。

- 温度环境：应在规定工作温度范围内使用。

8.2 电池管理

- 内置锂电池为一次性电池，不可充电。

- 传感器具备电池电量监测功能，低电量时主动上报。

- 电池耗尽后请联系厂家更换，请勿自行拆卸。

8.3 常见故障排查

| 故障现象 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| 无显示 | 电池耗尽 / 电源故障 | 更换电池或检查供电 |
| 无法入网 | 信号弱 / 信道不匹配 / ID未注册 | 检查天线位置及网关配置 |
| 数据不上传 | 上报间隔未设 / 网络故障 | 检查参数设置及网关状态 |
| 显示“E--1” | 压力长时间未达到设定值 | 检查管路及泵的工作状态 |
| 信号弱 | 天线遮挡 / 距离网关过远 | 调整天线方向或增加网关数量 |

九、运输与储存

- 运输：原包装内运输，避免剧烈碰撞和雨淋。

- 储存：存放于干燥、通风、无腐蚀性气体的室内，环境温度-20℃~+70℃，相对湿度小于80%。

十、保修说明

- 产品自出厂日期起保修一年。

- 超限使用、介质腐蚀、人为损坏、自行拆卸等非质量问题不在保修范围内。

十一、订货须知

订货时请明确：

- 量程范围

- 精度等级

- 安装螺纹接口

- 测量介质及工作温度

- 无线通信频段（470MHz / 868MHz / 915MHz）

- 供电方式（电池 / 外部DC 24V）

本说明书内容如有修改，恕不另行通知。