无线液压压力传感器

说明书

一、产品概述

无线液压压力传感器是一款专为工业液压系统、液压设备、润滑系统等场景设计的高精度、低功耗无线压力监测终端，集成了液压信号采集、数据处理与无线通信功能，可实时监测液压油、润滑油等介质的压力状态，并通过无线方式上传至监控平台，实现液压系统的远程运维与故障预警。

本产品采用不锈钢 / 工程塑料防护壳体，适配恶劣工业环境，广泛应用于液压泵站、工程机械、润滑油路、石油化工等场景，保障液压系统稳定运行。

二、产品特点

- 液压专用设计：适配液压油、润滑油等油类介质，防油、防腐蚀，兼容多种液压油牌号。

- 高精度液压测量：采用高稳定性硅压阻芯体，实现 ±0.25% FS/±0.5% FS 的高精度液压测量，响应速度快。

- 实时液压监测：支持液压数据定时采集、异常压力（超压 / 欠压）告警，实时掌握液压系统状态。

- 无线远程传输：内置 LoRa/4G/NB-IoT 无线模块，液压数据可远程传输至监控平台，支持 APP/PC 端查看。

- 低功耗长续航：优化电源管理，搭配大容量电池，低功耗模式下续航可达 3-8 年，免维护运行。

- IP 防护设计：IP65/IP68 防护等级，防油、防水、防尘，适配液压设备现场恶劣环境。

- 智能组网与平台对接：支持多设备组网，可接入工业监控平台，实现液压数据集中管理与历史查询。

三、技术参数

表格

| 参数项 | 规格说明 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 无线液压压力传感器 |
| 适用介质 | 液压油、润滑油、矿物油等油类介质 |
| 压力量程 | 0~10MPa / 0~60MPa / 0~100MPa（可定制液压量程） |
| 测量精度 | ±0.25% FS / ±0.5% FS（可选） |
| 温度补偿范围 | -20℃~80℃（常规）；-40℃~150℃（高温液压场景可选） |
| 通信方式 | LoRa / 4G / NB-IoT（可选，适配工业现场不同通信需求） |
| 供电方式 | 内置 3.6V 大容量锂电池 / 外部 DC 供电（可选） |
| 续航时间 | 低功耗模式下，电池供电可达 3~8 年 |
| 壳体材质 | 304/316 不锈钢（液压专用防腐蚀）/ 工程塑料 |
| 防护等级 | IP65（IP68 可选，适配潮湿 / 油污环境） |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |
| 压力接口 | 标准外螺纹（G1/4、M20×1.5 等，可定制液压系统接口） |
| 响应频率 | 10~1200Hz |
| 长期稳定性 | ±0.1% FS / 年 |

四、结构与部件说明

- 液压接口：标准液压螺纹接口，适配液压油路、润滑管路，可直接安装在液压系统测压点。

- 防护壳体：不锈钢材质，防油、防腐蚀，耐液压油侵蚀，适配工业油污环境。

- 无线天线：外置胶棒天线（或内置天线），保障无线信号传输稳定，适配工业现场复杂环境。

- 电池仓 / 供电接口：内置锂电池仓，支持电池更换；可选外部 DC 供电接口，适配长期在线监测场景。

五、安装与接线说明

1. 安装前准备

- 检查传感器外观完好，液压接口无损伤，配件（天线、安装垫片等）齐全。

- 确认安装位置为液压系统的标准测压点，接口螺纹与传感器匹配，无油污、杂质堵塞。

- 安装前清理液压管路接口，避免杂质进入传感器，影响测量精度与使用寿命。

2. 安装步骤

- 将天线拧入传感器天线接口，确保连接牢固，无松动。

- 在液压接口螺纹处涂抹少量液压油（或使用密封垫片），缓慢将传感器旋入液压测压点，使用扳手轻轻拧紧，避免用力过猛损坏螺纹。

- 若采用外部供电，连接 DC 供电线，确认电压匹配；若使用电池供电，确保电池安装正确，仓盖密封到位。

- 安装完成后，开启液压系统，检查传感器是否漏油、渗油，确认密封良好。

3. 接线与调试

- 液压接口：仅接入指定液压系统管路，禁止接入腐蚀性介质或超量程压力。

- 天线：安装时避开金属遮挡物，远离强电磁干扰设备，确保无线信号稳定。

- 调试：通过平台或调试工具，设置采集周期、上报频率、液压告警阈值，确认数据传输正常。

六、功能与平台使用

- 液压数据采集与上报：按预设周期采集液压数据，通过无线方式上传至监控平台，支持实时数据更新。

- 液压异常告警：设置液压上限 / 下限阈值，当液压超出范围时，自动触发告警（APP 推送、短信通知等），及时预警液压系统故障。

- 数据查询与分析：平台支持液压历史数据查询、曲线分析、报表导出，可追溯液压系统运行状态，辅助设备维护。

- 远程配置与管理：支持远程修改采集周期、上报频率、告警阈值，实现传感器参数的远程配置与批量管理。

七、应用场景

- 液压泵站：泵站进出口液压监测，实时掌握液压系统压力状态，预警泵体故障。

- 工程机械：挖掘机、起重机等设备液压系统液压监测，保障设备运行安全。

- 润滑油路系统：工业设备润滑油路压力监测，防止润滑不足导致设备磨损。

- 石油化工设备：液压驱动阀门、泵体的压力监测，适配油污、腐蚀环境。

- 液压试验台：液压元件测试过程中的液压数据采集与记录，实现试验数据远程监控。

八、维护与保养

- 定期检查传感器液压接口是否漏油、渗油，螺纹连接是否松动，及时清理接口油污。

- 定期检查天线连接是否牢固，信号传输是否稳定，避免油污、灰尘遮挡天线。

- 避免传感器受到剧烈撞击、高温烘烤，防止壳体变形、密封失效导致漏油。

- 若传感器长时间离线，检查电池电量、信号强度及液压接口是否堵塞。

- 定期清理传感器壳体表面油污，保持设备清洁，延长使用寿命。

九、注意事项

- 安装与维护需由专业液压设备人员操作，安装前需关闭液压系统，泄压后再进行操作，避免高压油喷出伤人。

- 禁止接入超量程液压，否则会损坏传感器内部芯体，影响测量精度甚至导致设备报废。

- 禁止私自拆卸传感器壳体或修改内部电路，否则将失去质保，且可能导致漏油、信号失效等问题。

- 液压接口安装时，需使用适配的密封垫片，确保密封良好，防止漏油污染环境。

- 若传感器用于高温液压场景，需选择对应高温型号，避免因温度过高导致测量误差或设备损坏。

本说明书内容如有更新，恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。